热释光测量仪系统一套（手动热释光测量仪含退火炉）

数量：1套

参数要求：

热释光读出系统一套: 此测量仪广泛应用于辐射防护、放射医学、辐射研究、大剂量测量，尤其适用于科研及中小规模的剂量测量。

本系统采用电阻加热方式。可测读国产、进口的各类型片状、杆状、粉末状的探测元件。读出器由串口连接PC，Winrems操作软件提供先进完善的剂量算法、发光曲线分析、加热方式设定、时间温度控制、维护和保健物理记录系统。仪器只有一个操作按钮，三个指示灯，操作简单。另外须配有退火炉程序－退火炉设备进行TLD100（H）热释光探测器退火再使用。

1.	退火炉程序退火软件与硬件设备

2.	读取速度：每次装1个剂量元件 读数周期：标准TTP，每片阅读时间20s 预热时间：30分钟

3.	参考光源稳定性：一定温度下，连续10次读数的偏差<0.5%

4.	★升温曲线重复性：±1℃ 线性：偏差小于1％

5.	★稳定性：连续读10次，标准偏差小于1.0µGy（TLD700）

6.	暗电流：相对小于50μGy（ 137Cs，TLD700）

7.	★高压稳定性：±0.005％/小时 0.02%/8小时

8.	最高加热温度：400℃（普通热电耦）600℃（特殊热电耦）

9.	预热温度：0 - 400℃ 预热时间：0 – 999s

10.	读数温度：0 - 400℃ 读数时间：0 – 300 s

11.	退火温度：0 - 400℃退火时间：0 – 999s

12.	剂量元件类型 棒状：1mm直径，最长长度6mm 圆片：4.5mm直径，0.25-0.89mm厚 方片：3.2mm×3.2mm×（0.25-0.89mm） 立方体：1mm×1mm×1mm

13. ★自动本底扣除

14. 电磁干扰: EEC发光工业标准; EN50081-1 (散热) 和 EN50082-1 (感应系数)

15. 漏电:  适合医学UL 544 需求

应用于：放射治疗计划的验证 全身照射剂量验证 皮肤照射剂量验证 危机器官的剂量验证 诊断剂量研究 质量保证中的CT剂量测量 环境剂量测量 辐照食品的测试 放射性年代测定

- 最少质保期1年

X-Y测量仪

数量：1台

参数要求：

1.检测体 塑料闪烁体(重金属混合物)：30×15 mm

2.环境剂量当量 ：10 nSv - 10 Sv

*3.连续辐射的环境剂量率当量 ：50 nSv/h - 10 Sv/h

短时辐射的环境剂量率当量 ：5 µSv/h-10 Sv/h

*4.最小脉冲时间：30ms

5.能量范围 ：0.015 –10MeV

6.137Cs能量响应灵敏度

from 15 keV to 60 keV ±30%

from 60 keV to 3 MeV ±25%

from 3 MeV to 10 MeV ±30%

7.137Cs灵敏度 100 cps/μSv h-1

8.伴随性β辐射灵敏度: 3·10-7 µSv/h-1·Bq-1

9.操作模式设置时间：1min

10.连续操作时间

交流电或直流电 不少于24h

内置蓄电池 不少于24h

11.操作温度范围 ： -30 - +50℃

12.剂量和剂量率测量误差：±15%

13.校准误差 ±5%

14.操作温度范围内补偿误差 ±10%

15.相对湿度(+ 35°C) ≤95%

16.防护等级 IP54

17.电源要求 ：

内置蓄电池 6V

交流电 220V

直流电 12V

18.放射干扰标准： CEI/IEC CISPR 22:1997

19.EMC兼容性：

CEI/IEC 61000-4-2:1995

IEC 61000-4-3:1995

20.重量： 0.9 kg

21.尺寸： 233×85×67 mm

- 22.最少质保期1年。

- 交付时提供检定报告。

耗材一、

个人剂量计检测

参与人员数量：15人

要求：

- 外照射个人剂量监测周期3个月；应由专人负责按时收集、换发个人剂量计并经合格的辐射剂量测量资质的公司每季给予剂量报告，一年给予4次季报告及一次年总剂量报告。

- 提供授权委托书和授权单位的资质（资质满足外照射个人剂量监测法定资质）。

- 人员数量：15人；期限：1年度。

耗材二、

热释光剂量元件

数量：1000个

参数要求：

- Harshaw公司生产的氟化锂元件品种相当齐全：TLD－100含92.5%的天然7Li，并掺入Mg，Ti元素。

- 热释光剂量元件: 在放射防护中的用途是非常广泛的，如事故处理，倒源剂量监测、输出量的测试、个人剂量监测、环境累积齐日量监测等。热释光剂量元件将接收照射的这种剂量计加热，并用光电倍增管测量热释光输出，即可读出辐射剂量值。

| 类型 | 材料 | 应用 | 光电效应有效原子序数 | TI发射光谱(nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TLD100 | LiF:Mg,Ti | 保健和医用 | 8.2 | 350~600 |

| 类型 | 相对60Co灵敏度 | 能量响应30keV/60Co | 应用范围 | 衰退 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TLD100 | 1.0 | 1.25 | 10µGy~10Gy | 5%/yr |