设备项目一、

X线CT全身教学模体

数量：1套

参数要求：

1、用途：用于医学影像技术教学和X线机器和CT机器的质量检查，x线机的校正以及低线量研究等；

*2、全身X线CT教学模体、真人骨骼，人工材料逼真的心脏、肺、吼和肾脏等；

3、关节可正常活动，可实现拍X射线培训或科研应用时的基本定位，无金属部件或液体结构；

*4、材料：骨骼：真人骨骼；软组织和器官：聚氨酯基树脂（SZ-50）；关节连接件：环氧树脂，关节处有强力保护外套，保护外套与人体皮肤成分相同，聚氨酯的碳纤维； 螺丝：聚碳酸酯；

*5、全身X线CT教学模体包含：头部，左上臂，左手，左大腿，左小腿，右小腿，右大腿，右手，右上臂，胸部+腹部；

6、模体摆放定位：

右肩旋转侧的方式，拐到水平位置；左肩向前转动，上到水平位置；手肘弯曲向内约 90度；髋关节分别向前旋转至90度，然后旋转向外达45度；双膝微屈约90度；模体可以在仰卧蛙腿的姿势举行；头部的支撑利于各种头部定位；

*7、满足任意部分进行X线/CT扫描，成像效果与真实人体一致，影像片中能正常分辨出骨龄。

- 最少质保期1年

设备项目二、

男性仿真人体模型

数量：1套

参数要求：

1、成年男性：体高175 cm（5英尺9英寸）；质量73.5kg（162磅）;

2、由组织等效材料模制而成; 它们在高度复杂的技术约束下设计并遵循ICRU-44标准，辐射防护和辐射事故剂量学研究的相关研究课题中，都需要有模拟人体的模型进行全身剂量、器官剂量的模拟性测量实验研究和测量。在剂量学理论估算系统，特别是计算机估算系统研究中也需要它来进行验证性实验研究。

3、体模按35层分层，把人体骨骼浇铸在软组织等效材料中。铸成肺部的尺寸适合肋骨的轮廓。头部、颈部及干支气管的气隙跟真人一样。模体被切成片块，每片的厚度2.5cm，片与片之间适合放置胶片。片块上有孔栅格，可放热释光探测器

4、软组织：人体密度和吸收有无限的小变化。密切控制模体软组织以获得这些组织的平均密度。

5、骨骼：骨骼完全符合ICRU No.44报告的标准。由聚合物制成，考虑了骨皮质和骨松质的质量密度和衰减系数不同。骨皮质和骨松质的铸件是由人体骨骼制成的，与软组织的尺寸一致。考虑到老年人钙成分的减少。

6、肺部：肺部采用复合泡沫塑料浇铸材料，比重为0.30g/cc。

7、孔栅格尺寸为3cm x 3cm，孔的直径为7mm，可用来放置TLD片和TLD棒

8、模体片：通过使用尼龙转向横拉杆放在铝平板之间。棒末尾的按钮紧紧地夹住体模片，并且处于同一轴度上。平板能调节内部和外部棒，因此能支撑许多体模片

9、最少质保期1年

设备项目三、

热释光测量仪系统一套（手动热释光测量仪含退火炉）

数量：1套

参数要求：

热释光读出系统一套: 此测量仪广泛应用于辐射防护、放射医学、辐射研究、大剂量测量，尤其适用于科研及中小规模的剂量测量。

本系统采用电阻加热方式。可测读国产、进口的各类型片状、杆状、粉末状的探测元件。读出器由串口连接PC，Winrems操作软件提供先进完善的剂量算法、发光曲线分析、加热方式设定、时间温度控制、维护和保健物理记录系统。仪器只有一个操作按钮，三个指示灯，操作简单。另外须配有退火炉程序－退火炉设备进行TLD100（H）热释光探测器退火再使用。

1.	退火炉程序退火软件与硬件设备

2.	读取速度：每次装1个剂量元件 读数周期：标准TTP，每片阅读时间20s 预热时间：30分钟

3.	参考光源稳定性：一定温度下，连续10次读数的偏差<0.5%

4.	★升温曲线重复性：±1℃ 线性：偏差小于1％

5.	★稳定性：连续读10次，标准偏差小于1.0µGy（TLD700）

6.	暗电流：相对小于50μGy（ 137Cs，TLD700）

7.	★高压稳定性：±0.005％/小时 0.02%/8小时

8.	最高加热温度：400℃（普通热电耦）600℃（特殊热电耦）

9.	预热温度：0 - 400℃ 预热时间：0 – 999s

10.	读数温度：0 - 400℃ 读数时间：0 – 300 s

11.	退火温度：0 - 400℃退火时间：0 – 999s

12.	剂量元件类型 棒状：1mm直径，最长长度6mm 圆片：4.5mm直径，0.25-0.89mm厚 方片：3.2mm×3.2mm×（0.25-0.89mm） 立方体：1mm×1mm×1mm

13. ★自动本底扣除

14. 电磁干扰: EEC发光工业标准; EN50081-1 (散热) 和 EN50082-1 (感应系数)

15. 漏电:  适合医学UL 544 需求

应用于：放射治疗计划的验证 全身照射剂量验证 皮肤照射剂量验证 危机器官的剂量验证 诊断剂量研究 质量保证中的CT剂量测量 环境剂量测量 辐照食品的测试 放射性年代测定

- 最少质保期1年

设备项目四、

X-Y测量仪

数量：1台

参数要求：

1.检测体 塑料闪烁体(重金属混合物)：30×15 mm

2.环境剂量当量 ：10 nSv - 10 Sv

*3.连续辐射的环境剂量率当量 ：50 nSv/h - 10 Sv/h

短时辐射的环境剂量率当量 ：5 µSv/h-10 Sv/h

*4.最小脉冲时间：30ms

5.能量范围 ：0.015 –10MeV

6.137Cs能量响应灵敏度

from 15 keV to 60 keV ±30%

from 60 keV to 3 MeV ±25%

from 3 MeV to 10 MeV ±30%

7.137Cs灵敏度 100 cps/μSv h-1

8.伴随性β辐射灵敏度: 3·10-7 µSv/h-1·Bq-1

9.操作模式设置时间：1min

10.连续操作时间

交流电或直流电 不少于24h

内置蓄电池 不少于24h

11.操作温度范围 ： -30 - +50℃

12.剂量和剂量率测量误差：±15%

13.校准误差 ±5%

14.操作温度范围内补偿误差 ±10%

15.相对湿度(+ 35°C) ≤95%

16.防护等级 IP54

17.电源要求 ：

内置蓄电池 6V

交流电 220V

直流电 12V

18.放射干扰标准： CEI/IEC CISPR 22:1997

19.EMC兼容性：

CEI/IEC 61000-4-2:1995

IEC 61000-4-3:1995

20.重量： 0.9 kg

21.尺寸： 233×85×67 mm

- 22.最少质保期1年。

- 交付时提供检定报告。

耗材一、

个人剂量计检测

参与人员数量：15人

要求：

- 外照射个人剂量监测周期3个月；应由专人负责按时收集、换发个人剂量计并经合格的辐射剂量测量资质的公司每季给予剂量报告，一年给予4次季报告及一次年总剂量报告。

- 提供授权委托书和授权单位的资质（资质满足外照射个人剂量监测法定资质）。

- 人员数量：15人；期限：1年度。

耗材二、

热释光剂量元件

数量：1000个

参数要求：

- Harshaw公司生产的氟化锂元件品种相当齐全：TLD－100含92.5%的天然7Li，并掺入Mg，Ti元素。

- 热释光剂量元件: 在放射防护中的用途是非常广泛的，如事故处理，倒源剂量监测、输出量的测试、个人剂量监测、环境累积齐日量监测等。热释光剂量元件将接收照射的这种剂量计加热，并用光电倍增管测量热释光输出，即可读出辐射剂量值。

| 类型 | 材料 | 应用 | 光电效应有效原子序数 | TI发射光谱(nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TLD100 | LiF:Mg,Ti | 保健和医用 | 8.2 | 350~600 |

| 类型 | 相对60Co灵敏度 | 能量响应30keV/60Co | 应用范围 | 衰退 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TLD100 | 1.0 | 1.25 | 10µGy~10Gy | 5%/yr |